## Sheet1
thread_id | start_time | question | rewrite | LLManswer | first_response_time | second_output | total_time | paragraph1 | paragraph2 | paragraph3 | paragraph4 | paragraph5
21996 | 2025-09-08 11:26 | MIT阵列感应仪器在套管中供电有什么风险？ | 0 | 在套管中对MIT阵列感应仪器进行供电时，主要的风险来源于仪器缆芯1、4带有220 V的交流电。在维修或操作仪器线路时，如果未采取适当的安全防护措施，可能会发生触电事故，从而对操作人员的人身安全造成威胁。因此，在进行相关操作时，应格外小心，避免直接接触带电部分，以防意外发生。 |  |  | 17.875
21996 | 2025-09-08 11:26 | MIT阵列感应仪器测井时实时曲线合成选择包含哪些方面参数？ | 0 | MIT阵列感应仪器测井时实时曲线合成选择包含以下几个方面的参数： 1. **纵向分辨率**： - MIT仪器可以合成3种不同纵向分辨率的地层电阻率曲线，分别为0.3m、0.6m和1.2m。 2. **径向探测深度**： - MIT仪器可以合成5种不同径向探测深度的地层电阻率曲线，分别为0.25m、0.5m、0.75m、1.5m和2.25m。 3. **频率选择**： - MIT仪器有3种工作频率：25.256kHz（低频）、52.512kHz（中频）和105.024kHz（高频）。 - 不同的子阵列使用不同的频率组合。例如，第1、2子阵列仅使用高频；第3、4子阵列使用高频和中频；第5至8子阵列使用中频和低频。 4. **信号类型**： - MIT仪器同时测量实部信号和虚部信号，共28条原始信号曲线。 - 实部信号用于主要的地层电阻率测量，虚部信号用于趋肤效应校正。 5. **子阵列选择**： - MIT仪器由8个不同间距的三线圈系子阵列构成。 - 每个子阵列的线圈间距和频率设置不同，决定了其探测深度和纵向分辨率特性。 6. **软件聚焦处理**： - MIT仪器通过地面软件对原始测量信号进行合成处理，实现不同纵向分辨率和径向探测深度的电阻率曲线的合成。 通过上述参数的组合，MIT阵列感应仪器能够提供多种地层电阻率曲线，满足不同地质条件下的测井需求。 |  |  | 35.995
21996 | 2025-09-08 11:26 | MIT阵列感应仪器测井操作参数选择包含哪些方面？ | 0 | MIT阵列感应仪器测井操作参数选择包含以下几个方面： 1. 输入泥浆测量值； 2. 输入钻头值； 3. 扶正器居中； 4. 自适应泥浆与井径； 5. 点击“精细处理”、“合成”按钮。 |  |  | 11.225
21996 | 2025-09-08 11:27 | MIT阵列感应仪器测井时实时曲线合成选择包含哪些方面参数？ | 0 | MIT阵列感应仪器测井时，实时曲线合成选择包含以下几个方面的参数： 1. **纵向分辨率**： - MIT仪器可以提供3种纵向分辨率，分别是0.3m、0.6m和1.2m。 - 不同的纵向分辨率适用于不同的地质层分析需求，例如薄层分析需要更高的分辨率。 2. **径向探测深度**： - MIT仪器可以提供5种径向探测深度，分别是0.25m、0.5m、0.75m、1.5m和2.25m。 - 不同的径向探测深度能够反映地层不同深度范围的电阻率信息，有助于分析泥浆侵入特征和地层真电阻率。 3. **频率选择**： - MIT仪器有3种工作频率：25.256kHz（低频）、52.512kHz（中频）和105.024kHz（高频）。 - 不同的子阵列使用不同的频率组合，以适应不同地层电导率范围的测量需求。 4. **信号类型**： - MIT仪器同时测量实部和虚部信号。 - 实部信号主要用于电阻率测量，而虚部信号可用于趋肤效应校正。 5. **子阵列配置**： - MIT仪器由8个三线圈系子阵列组成，每个子阵列根据其线圈间距和频率配置，提供不同的探测特性。 - 子阵列1和2仅接收高频信号；子阵列3和4接收高频和中频信号；子阵列5至8接收中频和低频信号。 6. **测量曲线数量**： - MIT仪器测量28条原始信号曲线，包括实部和虚部信号。 - 这些原始信号经过软件聚焦处理，最终合成出15条具有不同纵向分辨率和径向探测深度的电阻率曲线。 通过上述参数的选择与组合，MIT阵列感应仪器能够提供全面的地层电阻率信息，支持多种地质分析任务，如地层划分、油水识别和储层评价等。 |  |  | 39.014
21996 | 2025-09-08 11:27 | MIT阵列感应仪器刻度包含哪些大的操作内容？ | 0 | MIT阵列感应仪器刻度包含主刻度、主校验、半空间三部分。 |  |  | 8.777
21996 | 2025-09-08 11:27 | MIT1530阵列感应仪器主刻度质量控制要求有哪些？ | 0 | MIT1530阵列感应测井仪仪器主刻度质量控制要求包括： 1. 主刻度后曲线应自动归零； 2. 刻度生成主刻度文件，与仪器出厂刻度文件进行对比，要求K值相对误差低于5%。如确认仪器正常，可以按照前后2次刻度进行对比，要求K值相对误差低于5%； 3. 刻度点温度高于出厂前温度图版起始加温温度； 4. 在专用刻度场所进行刻度。 |  |  | 13.07
21996 | 2025-09-08 11:28 | MIT阵列感应仪器电故障检测主要检测流程是什么？ | 0 | MIT阵列感应仪器电故障检测的主要检测流程在参考资料中未提供具体内容，因此无法详细说明。 |  |  | 8.885
21996 | 2025-09-08 11:28 | "MIT1530二级刻度区刻度模正常，说明哪些电路基本正常？ " | 0 | 在 MIT1530 仪器中，如果二级刻度区刻度模正常，说明与二级刻度相关的电路部分基本正常。具体包括以下几个方面： 1. **二级刻度板电路**：二级刻度板是实现刻度功能的重要部分，其电路正常工作可以保证刻度值的准确性。参考信息中提到的附图 16（二级刻度板电路图）所涉及的电路元件应处于正常工作状态。 2. **温度检测电路**：二级刻度检测过程中，测试软件窗口会显示温度值，应与室温接近。这表明与温度检测相关的电路正常，包括温度传感器及其连接线路。 3. **信号采集与处理电路**：二级刻度测试涉及信号的采集和处理，如果刻度模正常，说明信号采集和处理电路没有异常。这些电路包括线圈系的信号采集通道、放大电路以及模数转换模块等。 4. **控制与状态显示电路**：MIT1531 状态窗口显示的自刻度倍数应正常，全部在 20 附近。这表明控制电路和状态显示电路能够正确采集和显示数据。 5. **供电与电源管理电路**：二级刻度测试需要稳定的电源支持，如果测试过程中没有异常，说明供电与电源管理电路稳定，能够为二级刻度测试提供可靠的电力。 总之，二级刻度区刻度模正常表明与刻度测试相关的电路基本处于正常工作状态，包括刻度板电路、温度检测电路、信号采集与处理电路、控制与状态显示电路以及供电电路等。 |  |  | 27.536
21996 | 2025-09-08 11:28 | MIT1530 阵列感应仪器接收线圈接收的信号包含哪些类型？ | 0 | MIT1530 阵列感应测井仪接收线圈接收的信号主要包括以下两种类型： 1. **八组测量信号**：这些信号是由地层二次涡流产生的感应信号，通过八个接收子阵列线圈接收。每组接收线圈由一个主接收线圈和一个辅助接收线圈组成，辅助接收线圈的作用是抵消主接收线圈的直耦分量。 2. **八组刻度信号**：发射线圈电流经耦合变压器取样后，通过取样电阻得到一个正比于发射电流的小电压信号。该信号经二级刻度板驱动后再进入衰减网络，产生具有四种不同幅度的八个刻度信号。这些刻度信号用于校正和标定测量信号。 |  |  | 21.43
21996 | 2025-09-08 11:29 | 现场测井监督对MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差认为是质量问题，怎么解决？ | 0 | ## 故障现象 - MIT1530 仪器现场刻度超差，怎么刻度过不去，其它仪器刻度没有出现该问题，该怎么做? ## 解决方案 ### 接收线圈处理 1. 做好准备工作： - 断开 J52，测量插头1对地、3 对地，电阻均为 12.5 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 4 对地、6 对地，电阻均为 17.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 15 对地、17 对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 14 对地、12 对地，电阻均为 31.1 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头1对地、3 对地，电阻均为 21.7 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头4对地、6对地，电阻均为 31.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 15 对地、17 对地，电阻均为 43.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 14 对地、12 对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 ### 线圈系稳定性处理 1. 参考 MIT1530 制造手册(AP-023 TP-023)稳定性试验，进行稳定性排查，需要综合判断，如发现线圈系某阵列变化超差，首先检查该线圈的电阻特性，然后检查屏蔽皮是否可靠接地，最后检查无用信号是否异常，直到发现异常为止。 ### 线圈系温度性能处理 1. 参考 MIT1530 制造手册(AP-025 TP-025)温度图版制作，进行温度特性排查，需要综合判断，如发现某个阵列温度段内曲线变化非线性严重或偏移量太大，建议做降温试验，观察某阵列线圈阻值变化情况。 ### 无用信号异常处理 1. 参考 MIT1530 制造手册(AP-018 TP-018)无用信号调试，根据手册，将无用信号调至规定的指标范围。 |  |  | 39.269
21996 | 2025-09-08 11:29 | MIT1530阵列感应为什么有时会二级刻度值飘红，显示线圈超差？ | 0 | MIT1530阵列感应有时会二级刻度值飘红，显示线圈超差是因为有QC_MIT1530001.CAL文件，可以去掉该文件再看是否还有此问题。 |  |  | 9.786
21996 | 2025-09-08 11:29 | MIT阵列感应仪器制造工艺文件有哪些？ | 0 | MIT1531阵列感应测井仪的制造工艺文件包括以下内容： 1. 电子仪装配布线与焊接工艺文件（AP-008） - 该文件详细说明了MIT1531阵列感应测井仪电子线路的装配、布线与焊接工艺。 2. 线圈系制作工艺文件（AP-010） - 该文件描述了线圈系的制作流程，包括线圈系与七芯密封塞焊线、线圈系焊接检测、外屏蔽皮焊接与包装等内容。 3. 二级刻度板检测工艺文件（AP-014） - 该文件提供了二级刻度板的检测流程和标准。 4. 最终检验工艺文件（AP-029） - 该文件列出了MIT1531阵列感应测井仪的最终检验工艺流程和标准。 5. 仪器入库工艺文件（AP-030） - 该文件详细说明了仪器入库的步骤，包括刻度盘制作及参数测试文档等内容。 这些制造工艺文件共同构成了MIT1531阵列感应测井仪的制造流程，确保仪器的高质量和一致性。 |  |  | 25.896
21996 | 2025-09-08 11:30 | MIT阵列感应仪器维修流程是什么？ | 0 | MIT阵列感应仪器的维修流程通常包括以下几个步骤，依据提供的参考信息，维修流程可以归纳如下： 1. **送修登记** - 客户将故障仪器送至维修中心，并填写送修单，注明仪器编号、故障现象、送修日期等信息。 - 送修人员通常由现场操作人员或项目组负责，维修人员由维修中心指定。 2. **初步检测** - 维修人员对仪器进行外观检查，确认是否存在外壳破损、磨损或其他物理损伤。 - 仪器的故障描述通常由客户提供，例如“外壳破损”“采集自刻度倍数不正确”“曲线异常”等。 3. **详细检测与诊断** - 对仪器进行通电检测，检查电路板、线圈系统、数据采集模块等是否正常。 - 对于故障点进行针对性检测，例如“发射驱动板坏”“采集板坏”“接收线圈松动”等。 4. **维修与更换部件** - 根据检测结果，维修人员进行必要的部件更换或调整，例如更换外壳、更换电路板、重新固定线圈等。 - 对于外壳磨损、玻璃钢外壳错位、自然电位环脱落等故障，通常需要进行外壳修复或更换。 5. **标准测试与校准** - 完成维修后，进行标准温度刻度测试，确保仪器在不同温度条件下的测量精度。 - 如果仪器测井时出现“乱序”等数据问题，需要重新制作标准刻度模板并进行测试。 6. **维修报告与返厂** - 维修完成后，维修人员编写维修评估报告，记录故障原因、维修措施、检测结果等内容。 - 仪器返厂或返回客户现场，完成整个维修流程。 以上流程基于多份维修评估报告的综合分析，具体操作可能会根据实际故障情况和维修中心的流程略有不同。 |  |  | 34.931
21996 | 2025-09-08 11:30 | MIT阵列感应里面使用的共模电感有什么作用？ | 0 | MIT1530阵列感应测井仪中并未在提供的参考信息中明确提及“共模电感”的具体作用。根据提供的资料，该仪器主要通过发射线圈发射电磁场，接收线圈接收地层感应电动势，并采用多种先进技术（如实时刻度去温漂技术、低噪声宽频带小信号放大技术、DSP多频多通道数据采集技术和数字相敏检波技术等）来确保测量精度和数据质量。 由于参考信息中未包含有关“共模电感”的详细说明，因此无法依据现有资料对其作用进行具体描述。 |  |  | 19.474
21996 | 2025-09-08 11:31 | 阵列感应仪器的线圈系探测深度与什么因素有关？ | 0 | 阵列感应仪器的线圈系探测深度与主发射线圈和主接收线圈的间距有关，同时也与辅助线圈在主接收线圈的位置有关。 |  |  | 9.382
21996 | 2025-09-08 11:31 | 刻度盘刻度电阻在刻度时对应电导率多少，从哪个文件里面可以查到？ | 0 | 刻度盘刻度电阻在刻度时对应的电导率可以在《阵列感应测井仪刻度研究.pdf》文件中查到。该文件中的表中列出了不同阵列通道的理论值实部和虚部，单位为 $ mS \cdot m^{-1} $，即电导率的数值。具体来说，该表提供了不同频率、环半径、回路总电阻和回路总电感条件下的理论电导率实部和虚部。用户可以通过查找特定阵列通道的理论值实部来确定刻度电阻对应的电导率。 |  |  | 23.966
21996 | 2025-09-08 11:31 | ZZ感应线圈实部信号公式里面，电压信号大小与哪些因素有关？ | 0 | 根据参考信息，感应线圈实部信号的电压大小与以下因素有关： 1. **线圈距**：随着线圈距增大，线圈系感应电动势实分量绝对值变小，即信号随线圈距增大而衰减。 - 这是由于信号传播过程中的衰减效应，与电磁波在介质中的传播特性相关。 2. **芯棒电导率**：线圈系信号随芯棒电导率的变化呈现非线性关系。 - 当芯棒电导率较小时，线圈系信号随其增大而增大；当芯棒电导率大到一定程度后，线圈系信号反而随其增大而减小。 - 这是因为线圈系信号包含芯棒和线圈外介质（如井眼泥浆和地层）的感应信号贡献，而两者的感应信号在接收线圈上的符号相反，叠加时相互抵消。 3. **供电频率**：线圈系信号随频率增大而增大，但芯棒电导率不同会导致信号随频率的变化率不同。 - 在特定频率范围内（如2000~102000 Hz），金属芯棒线圈系信号总是大于绝缘芯棒线圈系信号，且芯棒电导率越大，信号随频率的变化率越小。 4. **地层电导率**：地层电导率会影响线圈系信号的大小。 - 地层电导率较低时（如0.01 S/m），线圈系信号随芯棒电导率的变化更为敏感。 - 地层电导率较高时（如0.1 S/m），直耦信号相对于有用信号的比例增大，这会对仪器设计（如放大器和相敏检波器）带来挑战。 5. **线圈系结构**：线圈系的结构（如发射线圈和接收线圈的匝数、半径等）直接影响感应电动势的大小。 - 根据参考信息，接收线圈的感应电动势与发射线圈和接收线圈的匝数、线圈间距等参数有关。 - 线圈系的布置方式（如垂直方向与水平方向）也会影响信号强度。例如，水平方向线圈系的接收信号通常小于垂直方向线圈系的接收信号。 6. **井眼和围岩影响**：双线圈系的横向和纵向特性不佳时，测量结果容易受井眼和围岩的影响。 - 井眼泥浆的电阻率变化会影响探测深度较小的线圈系的响应，而探测深度较大的线圈系受井眼影响较小。 7. **探测深度和层厚**：探测深度较小的线圈系对薄层分辨率较高，但其响应值容易受侵入带影响；探测深度较大的线圈系则能更准确地反映原状地层的电阻率值。 - 不同探测深度的线圈系在界面处的电阻率变化趋势不同，探测深度小的线圈系在界面处电阻率变化较陡，而探测深度大的线圈系变化较缓。 综上所述，感应线圈实部信号的电压大小与线圈距、芯棒电导率、供电频率、地层电导率、线圈系结构、井眼和围岩条件以及探测深度等多个因素密切相关。这些因素共同决定了线圈系在不同地层条件下的响应特性。 |  |  | 50.356
21996 | 2025-09-08 11:32 | MIT1530阵列感应仪器测井原始曲线出现直线、合成曲线出现异常现象，怎么排查？ | 0 | ## 故障现象 - MIT1530阵列感应仪器测井原始曲线出现直线、合成曲线出现异常现象 ## 解决方案 ### 接收线圈处理 1. 做好准备工作： - 断开 J52，测量插头1对地、3 对地，电阻均为 12.5 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头4对地、6对地，电阻均为 17.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头15对地、17对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头14对地、12对地，电阻均为 31.1 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头1对地、3对地，电阻均为 21.7 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头4对地、6对地，电阻均为 31.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头15对地、17对地，电阻均为 43.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头14对地、12对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 ### 线圈系稳定性处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-023 TP-023）稳定性试验：进行稳定性排查，需要综合判断。如发现线圈系某阵列变化超差，首先检查该线圈的电阻特性，然后检查屏蔽皮是否可靠接地，最后检查无用信号是否异常，直到发现异常为止。 ### 线圈系温度性能处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-025 TP-025）温度图版制作：进行温度特性排查，需要综合判断。如发现某个阵列温度段内曲线变化非线性严重或偏移量太大，建议做降温试验，观察某阵列线圈阻值变化情况。 ### 无用信号异常处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-018 TP-018）无用信号调试：根据手册，将无用信号调至规定的指标范围。 |  |  | 39.774
21996 | 2025-09-08 11:33 | 检查图版校正精度的方法是什么？ | 0 | 在测井仪器的校正中，图版校正精度的检查方法主要涉及以下几个方面，依据参考信息中的描述，具体方法如下： 1. **对比校正前后的测量数据**： - 通过对比校正前后的电阻率曲线或电导率曲线，检查校正效果是否显著。例如，在参考信息[^3^]中提到的实例中，通过校正前后的电阻率曲线（如图2-2与图2-3、图2-4与图2-5），可以直观判断校正效果是否理想。如果校正后的曲线能更好地反映地层真实的电阻率分布，则说明校正精度较高。 2. **计算校正误差**： - 通过比较校正后的测量值与已知的真值（例如实验室测量值或已知地层参数），计算校正误差。误差越小，说明图版校正精度越高。 - 在参考信息[^6^]中提到的方法中，利用有限元正演模型计算测井原始信号，然后通过反演求得地层电导率，并将其与实际测量值进行比较，从而评估校正的精度。 3. **检查校正图版的插值精度**： - 在图版校正中，通常会使用插值方法（如线性插值或多项式插值）来估算不在图版数据点上的校正系数。插值精度的高低直接影响校正效果。参考信息[^3^]中描述了数据查询的插值过程，因此在检查图版校正精度时，需要验证插值方法的可靠性。 - 可以通过在图版数据点附近选取测试点，检查插值结果与实际值的吻合程度。如果插值误差较大，则需要优化插值方法或增加图版数据点的密度。 4. **使用已知条件验证图版校正效果**： - 在实验室或已知条件下进行校正测试，例如参考信息[^7^]中提到的误差校正方法。通过在不同高度测量信号，并利用已知的地层参数进行对比，可以验证校正图版的精度。 - 例如，将仪器垂直放置在两个不同的高度$ z_a $和$ z_b $，分别测量信号并计算视电导率的差值，通过比较这些差值与理论值的吻合程度，可以判断图版校正的准确性。 5. **检查图版的覆盖范围**： - 图版的覆盖范围是否足够广泛，直接影响其校正精度。如果图版仅适用于特定的井眼半径、泥浆电阻率或地层电阻率范围，则在超出该范围的测量中，校正效果可能不佳。 - 在参考信息[^1^]中提到，数据库中的井眼半径范围为0.05-0.5米，泥浆电阻率变化范围为0.01-1000.0Ω·m，地层电阻率变化范围为0.1-1000Ω·m。因此，检查图版是否覆盖了实际测井中可能遇到的各种参数范围，是评估图版校正精度的重要环节。 6. **评估校正后的测量曲线的稳定性**： - 在实际测井过程中，校正后的测量曲线应具有较好的稳定性。如果校正后的曲线波动较大或存在明显的异常值，则可能表明图版校正精度不足。 - 参考信息[^9^]中提到的“欠校正效果图”可以用于评估校正效果。如果校正后的曲线与预期曲线存在明显差异，则需要对图版校正方法进行调整。 综上所述，检查图版校正精度的方法包括对比校正前后数据、计算校正误差、检查插值精度、使用已知条件验证、检查图版覆盖范围以及评估校正后曲线的稳定性。这些方法可以综合用于评估图版校正的精度，从而确保测井数据的准确性。 |  |  | 53.254
21996 | 2025-09-08 11:34 | 在什么窗口观测感应地址状态字，或首地址？ | 0 | 在RawView辅助窗口观测感应地址状态字或首地址。具体可以参考图2的状态字及仪器数据字检测部分，通过观测相应位置的数据来确认状态字和首地址。 |  |  | 18.632
38604 | 2025-09-08 11:34 | MIT1530阵列感应仪器与其它仪器连配时，帧计数正常数值是多少？ | 0 | 在MIT1530辅助窗口中，判断“帧计数区”的帧计数是否在0～65535范围内做循环。如果帧计数在该范围内循环，说明仪器通讯工作正常。 |  |  | 10.315
38604 | 2025-09-08 11:34 | 现场测井监督对MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差认为是质量问题，怎么解决？ | 0 | ## 故障现象 - MIT1530 仪器现场刻度超差，怎么刻度过不去，其它仪器刻度没有出现该问题 ## 解决方案 ### 接收线圈处理 1. 做好准备工作： - 断开 J52，测量插头 1 对地、3 对地，电阻均为 12.5 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 4 对地、6 对地，电阻均为 17.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 15 对地、17 对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J52，测量插头 14 对地、12 对地，电阻均为 31.1 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 1 对地、3 对地，电阻均为 21.7 欧左右，否则 06 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 4 对地、6 对地，电阻均为 31.8 欧左右，否则 09 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 15 对地、17 对地，电阻均为 43.2 欧左右，否则 12 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 - 断开 J62，测量插头 14 对地、12 对地，电阻均为 23.2 欧左右，否则 15 阵列异常。如需要进一步维修进入机械组件层级。 ### 线圈系稳定性处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-023 TP-023）稳定性试验，进行稳定性排查，需要综合判断： - 如发现线圈系某阵列变化超差，首先检查该线圈的电阻特性，然后检查屏蔽皮是否可靠接地，最后检查无用信号是否异常，直到发现异常为止。 ### 线圈系温度性能处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-025 TP-025）温度图版制作，进行温度特性排查，需要综合判断： - 如发现某个阵列温度段内曲线变化非线性严重或偏移量太大，建议做降温试验，观察某阵列线圈阻值变化情况。 ### 无用信号异常处理 1. 参考 MIT1530 制造手册（AP-018 TP-018）无用信号调试，根据手册，将无用信号调至规定的指标范围。 |  |  | 40.135
38604 | 2025-09-08 11:35 | MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差是质量问题吗？ | 0 | 严格意义上来讲，MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差并不直接认为是质量问题。更换电路板引起的二级刻度误差可以通过调节前放带通板增益参数来降低，同时测井时在相应目录里添加QC_MIT1530001文件。针对长庆测井温度不高的情况，提出的解决办法包括：更换电路板后要求重新刻度（如果不具备刻度条件，可在室内刻度，把MIT1530001里面对应的二级刻度值覆盖原先的对应区域值），测井时去掉相应目录里的QC_MIT1530001文件。 |  |  | 13.904
38604 | 2025-09-08 11:35 | MIT1530阵列感应仪器测前、测后误差偏大对测井资料影响吗？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器测前、测后误差偏大不会影响测井资料质量。由于MIT1530阵列感应仪器具有实时刻度功能，在计算工程值时，测井信号和二级刻度信号是相除关系，能够自动消除相移和增益变化引起的影响。 |  |  | 10.978
38604 | 2025-09-08 11:35 | MIT阵列感应仪器哪种温度异常会影响测井资料质量？ | 0 | MIT阵列感应仪器中，温度异常主要体现在线圈系内部油温与井底泥浆温度未达到一致（即未达到油温平衡）的情况下，会影响测井资料的质量。 具体来说，当线圈系内部温度低于井底泥浆温度时，原始测井曲线会出现异常，例如27#接收线圈测量曲线明显出现反序现象。这种异常是由于仪器在地面刻度时所采集的基值是在常温下进行的，而井下温度变化会导致基值发生相应变化，从而影响测井数据的准确性。 因此，为确保测井资料的质量，必须使线圈系内部油温与井底泥浆温度达到一致，实现油温平衡。此外，由于温度探头位于线圈系最底部，只能检测其附近的温度变化，无法反映线圈系顶部温度变化，这也可能导致温度校正的不准确，从而影响测井曲线的质量。 |  |  | 22.071
38604 | 2025-09-08 11:36 | MIT1532阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？ | 0 | MIT1532阵列感应组大串时通讯不正常的问题，在参考信息中并未直接提及该型号仪器的具体故障记录。然而，可以依据类似型号（MIT1530阵列感应）的维修评估报告以及多极子阵列声波测井仪的故障分析，提供一些可能的原因和解决方案。 1. **发射电路与控制电路连接问题** 根据《多极子阵列声波测井仪故障分析_秦玉坤.pdf》的描述，发射电路与控制电路之间的走线较长（10 m 以上），必须进行专门调试。如果通讯不正常，可能是由于串行总线的连接问题或信号干扰造成的。建议检查发射控制板与系统控制板之间的串行总线连接，使用屏蔽电缆以减少噪声干扰。 2. **电容并联问题** 在发射电路端未并联电容时，串行复位与串行时钟的信号噪声较大，容易引起通讯误动作。建议在发射电路复位信号对地并联4.7m电容，串行时钟与数据线对地并联69pf电容，以减弱信号噪声。 3. **温度升高影响通讯** 根据《多极子阵列声波测井仪故障分析_秦玉坤.pdf》的描述，当仪器温度升高后，控制板处串行命令总线的驱动能力可能会降低，导致信号变形和通讯异常。建议在高温环境下对仪器进行整体加温调试，监测各部分的工作情况，以确保通讯正常。 4. **电路驱动能力下降** 温度升高后，电路的驱动能力下降，可能会导致时钟信号和复位信号的边沿抖动，从而发送错误命令。建议检查电路的驱动能力，并在必要时进行阻抗匹配调整。 如果以上方法仍无法解决问题，建议联系专业维修人员进行详细检测和调试。 |  |  | 31.607
38604 | 2025-09-08 11:36 | MIT1531阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？ | 0 | 提供的参考信息中未涉及关于 MIT1531 阵列感应组大串通讯不正常的问题。因此，根据现有资料无法分析该问题的具体原因。建议联系专业维修人员或查阅更详细的仪器状态和故障记录进行进一步排查。 |  |  | 24.27
38604 | 2025-09-08 11:37 | MIT1530阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？ | 0 | 根据提供的参考信息，没有直接提到“MIT1530阵列感应组大串时通讯不正常”的具体案例。因此，无法依据现有资料给出该问题的详细原因和解决方案。建议联系专业维修人员进行进一步检测和处理。 |  |  | 15.838
38604 | 2025-09-08 11:37 | MIT1532阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？ | 0 | 在 MIT1531 阵列感应仪器刻度过程中，若无环刻度不稳定，可以依据以下方法排查和处理： 1. **检查仪器供电** 确保仪器供电电压稳定在 220V，电流在 200mA±20mA 范围内。不稳定的电源可能导致测量误差。 2. **检查仪器接地** 仪器的地线连接必须牢固，尤其是高压滤波板的地线应连接到仪器骨架上。不良的接地会影响仪器的稳定性。 3. **检查仪器环境** 无环刻度时，仪器周围 10m 范围内应无金属物体及电磁干扰源。电磁干扰可能导致测量曲线波动，从而影响无环刻度的稳定性。 4. **检查仪器连接** 确保仪器与地面系统之间的连接稳固，软连线和接插件接触良好。接触不良会导致信号传输不稳定。 5. **重新进行无环刻度** - 在 ACME 采集软件中选择【刻度类型】为【刻度】，【刻度步骤】为【无环】。 - 所有人员撤离至仪器 10 米外，按顺序点击【开始采样】、【采样有效】按钮，10 秒后点击【采样结束】按钮。 - 观察所有实部和虚部的数值是否非常接近零值。如果数值波动较大，说明无环刻度不稳定。 6. **检查仪器稳定性** - 无环刻度不稳定可能与仪器的稳定性有关。可以通过敲击和转动仪器来检查其稳定性。仪器稳定性要求在敲击和转动时基值变化小于 5 mS/m。 - 如果仪器转动或敲击后基值变化较大，需从以下几方面排查： - 线圈系的制作工艺、地线、焊接质量、接插件接触情况、材料质量等。 - 发射电路，如高压滤波板地线未接骨架，厚膜电路自身稳定性、二级刻度变压器等存在质量问题。 - 电子器件，如模拟开关响应时间的个体差异、集成电路的抗震耐温性能、电阻电容的高温性能等。 - 电路布局，如地线布局、强弱信号的隔离、电路板的相互干扰等。 - 其他因素，如调试环境、器件引脚过高、仪器内部散落金属残渣等。 7. **重新检查刻度参数** 在进行无环刻度之前，应先检查仪器的 K 值是否正常。K 值异常可能导致无环刻度不稳定。可以通过点击【刻度计算】按钮计算仪器的 K 值，并保存到相应的文件中。 8. **联系技术支持** 如果上述步骤仍无法解决无环刻度不稳定的问题，建议联系仪器制造商或技术支持团队，提供详细的故障现象和操作记录，以便进一步排查和处理。 |  |  | 41.404
38604 | 2025-09-08 11:38 | MIT1531阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？ | 0 | MIT1531阵列感应测井仪在进行无环刻度时，如果发现不稳定，可以按照以下步骤进行排查和处理： 1. **检查仪器供电**： - 仪器供电应为 220V 主交流电，电流应在 200mA±20mA 范围内。供电不稳定可能导致仪器运行异常。 2. **确保环境无干扰**： - 仪器周边 10 米范围内应无金属及电磁辐射信号干扰。金属物体或电磁信号可能影响仪器的稳定性。 3. **检查仪器连接**： - 确保所有连接可靠，包括刻度环与仪器的连接、仪器与采集系统的连接。松动或接触不良会导致信号异常。 4. **检查软件设置**： - 在 ACME 采集软件中，【刻度类型】应选择【刻度】，【刻度步骤】选择【无环】，【图形幅度】填写正确数值。软件设置错误可能导致采样异常。 5. **操作步骤**： - 所有人员撤离至仪器 10 米外，按顺序点击【开始采样】、【采样有效】按钮，10 秒后点击【采样结束】按钮。 - 检查软件显示界面，所有实部和虚部的数值都必须非常接近零值。如果数值波动较大，说明仪器不稳定。 6. **检查仪器稳定性**： - 如果无环刻度不稳定，可能与仪器本身的稳定性有关。可以参考稳定性试验步骤，使用橡皮锤敲击整个线圈系，观察每道测井曲线的变化。要求每道电导率曲线变化量＜±5 mS/m。 - 如果变化量超过标准，需要从以下几个方面进行排查： - **线圈系**：检查线圈系的制作工艺、地线、焊接质量、接插件接触情况、材料质量等。 - **发射电路**：检查高压滤波板地线是否接骨架，厚膜电路自身稳定性、二级刻度变压器等是否存在质量问题。 - **电子器件**：检查模拟开关响应时间的个体差异、集成电路的抗震耐温性能、电阻电容的高温性能等。 - **电路布局**：检查地线布局、强弱信号的隔离、电路板的相互干扰等。 - **其他**：有时与调试环境、器件引脚过高、仪器内部散落金属残渣有关。 7. **重新进行刻度**： - 如果发现不稳定因素并进行了相应调整，需要重新进行无环刻度，确保所有实部和虚部数值接近零值。 通过以上步骤，可以有效排查和解决 MIT1531 阵列感应测井仪无环刻度不稳定的问题。 |  |  | 42.762
38604 | 2025-09-08 11:38 | MIT1530阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？ | 0 | 针对 MIT1530 阵列感应刻度时无环不稳定的问题，可参考以下解决方法： 1. **检查刻度参数** 根据参考信息[^3^]，在进行稳定性检查前，应先检查刻度参数，确保仪器 K 值没有问题。K 值异常可能导致变化量异常，从而影响稳定性。 2. **检查线圈系** - 线圈系的制作工艺、地线、焊接质量、接插件接触情况以及材料质量等都可能影响稳定性。需逐一排查这些因素，确保线圈系的制作和连接无异常。 3. **检查发射电路** - 检查高压滤波板的地线是否接好，厚膜电路的稳定性以及二级刻度变压器是否存在质量问题。这些问题可能导致无环刻度时出现不稳定现象。 4. **检查电子器件** - 模拟开关的响应时间、集成电路的抗震耐温性能、电阻电容的高温性能等都可能对稳定性造成影响。需要检查这些电子器件的性能是否符合要求。 5. **检查电路布局** - 地线布局是否合理，强弱信号是否隔离，电路板之间是否存在干扰。不合理的电路布局可能导致信号干扰，从而影响无环刻度的稳定性。 6. **检查其他可能因素** - 包括调试环境是否理想，是否有金属或电磁辐射信号干扰，仪器内部是否有金属残渣，以及器件引脚是否过高。这些因素都可能影响仪器的稳定性。 7. **进行敲击和转动测试** - 根据参考信息[^3^]，MIT1531 仪器稳定性试验要求仪器在敲击和转动时基值变化小于 5 mS/m。通过敲击和转动测试，可以进一步验证仪器的稳定性，并据此进行调整或维修。 8. **确保无环刻度操作正确** - 根据参考信息[^2^]，无环刻度时所有人员需撤离至仪器 10 米外。按顺序点击【开始采样】、【采样有效】按钮，10 秒后点击【采样结束】按钮，所有实部和虚部的数值必须非常接近零值。如果数值波动较大，需重新检查上述因素。 通过以上步骤，可系统排查并解决 MIT1530 阵列感应刻度时无环不稳定的问题。 |  |  | 36.124
38604 | 2025-09-08 11:39 | MIT1532阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？ | 0 | 针对 MIT1532 阵列感应刻度时窗口幅度太小的问题，可以从以下几个方面进行排查和调整： ### 1. 检查【图形幅度】设置 - 在进行刻度操作时，需要在 ACME 采集软件中正确设置【图形幅度】参数。参考信息中提到，对于低刻、高刻以及主校验，应根据不同的刻度步骤设置合适的图形幅度。例如： - 低刻时图形幅度为 500。 - 主校验小环时 5Ω 的图形幅度为 4000，10Ω 为 1500，100Ω 为 200。 - 主校验大环时 10Ω 的图形幅度为 500，100Ω 为 50。 - 如果图形幅度设置过小，会导致显示的曲线幅度太小。建议根据具体刻度步骤，参考上述数值进行调整。 ### 2. 检查仪器连接与位置 - **低刻**：将仪器水平悬挂至木质刻度架距离地面 1.5m 高度。 - **高刻**：将仪器悬挂至距离地面 6m 高度。 - **主校验**：将刻度环放置在仪器线圈系最上端（前置放大短节方向），并确保刻度电阻连接正确。 - 如果仪器位置或连接不正确，可能会导致信号幅度异常。请参考相关刻度步骤，确保仪器放置和连接符合要求。 ### 3. 检查仪器稳定性 - 在进行刻度前，需确保仪器稳定。如果仪器晃动或未稳定，可能会导致信号幅度波动或过小。 - 对于低刻和高刻，需要等待仪器稳定后，再进行采样操作。 ### 4. 检查刻度电阻和刻度环 - 在进行主校验时，需使用 5Ω、10Ω、100Ω 的刻度电阻，并配合刻度环使用。 - 如果刻度电阻或刻度环损坏或连接不良，可能会导致信号幅度异常。 - 请检查刻度电阻和刻度环的连接是否牢固，是否与仪器匹配。 ### 5. 检查仪器无用信号 - 无用信号的大小可能会影响刻度时的信号幅度。参考信息中提到，无用信号的大小很难调试为零，但可以通过玻莫合金片将直藕信号调至最小。 - 如果无用信号过大，可能会导致信号幅度减小。建议通过示波器观测接收信号的幅度值，指导无用信号的调试，直至接收直藕信号的幅度值最小为止。 ### 6. 检查软件设置 - 在 ACME 采集软件中，确保选择了正确的刻度类型和刻度步骤。例如： - 低刻时选择【刻度类型】为【高低刻度】，【刻度步骤】为【低刻】。 - 高刻时选择【刻度类型】为【高低刻度】，【刻度步骤】为【高刻】。 - 主校验时选择【刻度类型】为【主校验小环】或【主校验大环】，并根据电阻值选择相应的刻度步骤。 - 如果软件设置错误，可能会导致信号幅度异常。 ### 7. 检查刻度文件 - 刻度完成后，ACME 采集软件将生成“MIT1531***.cal”和“temp_MIT1531***.cal”两个文件。可以打开这些文件查看刻度结果。 - 如果发现半空间刻度的实部值与该地区的标准值误差较大，或者不满足排序关系（短阵列到长阵列数值越来越大，同阵列频率越低数值越大），可能需要重新进行刻度。 ### 8. 检查质量控制 - 在完成刻度后，可以通过【线性统计】按钮检查刻度的正确性。如果弹出的对话框中出现提示，如“A06HR 刻度检验误差超过百分之 5”，则表明“A06HR 通道在进行 5Ω 电阻主校验检查时，测量值超过软件所设门限值”。此时需要重新进行主校验。 ### 9. 检查仪器故障 - 如果经过上述检查仍无法解决信号幅度太小的问题，可能是仪器本身存在故障。参考信息中提到，MIT1530 阵列感应测井仪曾出现“刻度不过”的问题，需要进行维修。 - 如果怀疑仪器存在故障，建议联系专业维修人员进行检测和维修。 综上所述，MIT1532 阵列感应刻度时窗口幅度太小可能是由多种因素引起的。建议按照上述步骤逐一排查，确保仪器连接、设置、位置和软件参数均正确无误。如果问题仍然存在，建议联系专业维修人员进行进一步检测和维修。 |  |  | 63.781
38604 | 2025-09-08 11:40 | MIT1530阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？ | 0 | 在进行 MIT1530 阵列感应测井仪刻度时，如果窗口幅度太小，可以参考 MIT1531 阵列感应测井仪的刻度步骤进行调整。MIT1531 的刻度步骤与 MIT1530 类似，可作为参考。 ### 解决方法： 1. **调整【图形幅度】参数** 在 ACME 采集软件中，选择相应的刻度步骤（例如低刻或高刻），并在【图形幅度】栏中适当增加数值。MIT1531 的低刻和高刻步骤中建议的【图形幅度】为“500”，如果窗口幅度仍然太小，可以尝试增加该数值（例如设置为“800”或更高），以获得更明显的信号显示。 2. **检查仪器连接** 确保仪器与刻度环、刻度电阻等设备的连接稳定且正确。不良的连接可能导致信号幅度不足。 3. **检查仪器状态** 如果调整参数后仍然无法获得足够的窗口幅度，可能是仪器内部元件存在问题，建议进行进一步的检测与维修。参考维修评估报告（例如 WX-1459-MIT1530 89#、WX-1460-MIT1530 88# 等），这些报告中提到 MIT1530 阵列感应测井仪刻度不过的故障，可能需要专业维修人员进行检测和修复。 4. **参考质量控制标准** 完成刻度后，检查生成的“MIT1531***.cal”文件，确保半空间刻度的实部值与标准值的误差小于 15%。如果误差超出范围，需要重新进行刻度。 通过上述方法，可以有效解决 MIT1530 阵列感应测井仪刻度时窗口幅度太小的问题。 |  |  | 33.072
38604 | 2025-09-08 11:40 | MIT1531阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？ | 0 | 在 MIT1531 阵列感应测井仪刻度过程中，如果发现窗口幅度太小，可参考以下操作步骤进行调整和处理： 1. **检查【图形幅度】参数设置** 在 ACME 采集软件的刻度界面中，确保【图形幅度】参数设置合适。参考文档中提到的刻度步骤，例如： - 低刻时，【图形幅度】填写“500”。 - 小环 5Ω 刻度时，【图形幅度】填写“4000”。 - 小环 10Ω 刻度时，【图形幅度】填写“1500”。 - 小环 100Ω 刻度时，【图形幅度】填写“200”。 根据当前刻度步骤选择对应参数值，以确保信号幅度在合理范围内。 2. **确认刻度环和电阻连接正确** 确保刻度环与刻度电阻连接正确，且电阻值与当前刻度步骤匹配。例如： - 小环刻度时，需连接 5Ω、10Ω 或 100Ω 电阻。 - 中环刻度时，需连接 10Ω 电阻。 - 大环刻度时，需连接 5Ω 电阻。 3. **调整刻度环位置** 将刻度环放置在仪器线圈系的最上端（前置放大短节方向），以确保信号强度。同时，缓慢、匀速拉动刻度盘，直至目标阵列（如 A06HR、A06MR 等）出现峰值。此时应观察曲线是否圆滑、无毛刺。 4. **检查仪器供电和连接状态** - 确保仪器供电正常，电流应在 200mA±20mA。 - 检查仪器与 ACME 采集系统的连接是否牢固，避免信号传输不良。 5. **检查无用信号** 如果无用信号较大，可能会导致有效信号幅度减小。参考 MIT1531 无用信号调试方法，通过示波器观测接收信号幅度，指导无用信号的调试，直至直藕信号的幅度值最小。 6. **质量控制验证** 完成刻度后，打开 ACME\Calibration\MIT1531 目录下的“MIT1531***.cal”文件，检查半空间刻度的实部值是否与该地区的标准值误差小于 15%。若误差较大，需重新进行刻度。 7. **重新进行刻度** 如果调整后信号幅度仍不理想，可重新进行刻度操作，确保每一步骤均按照规范操作，并记录相关数据。 通过上述步骤，可以有效解决 MIT1531 阵列感应刻度窗口幅度太小的问题。 |  |  | 44.892
38604 | 2025-09-08 11:41 | MIT1532阵列感应合成库安装到哪里？ | 0 | MIT1532阵列感应合成库的安装位置并未在提供的参考信息中明确提及。然而，根据 MIT1530 和 MIT1531 阵列感应测井仪的相关信息，可以推测 MIT1532 阵列感应测井仪的合成库可能需要安装在与电子线路和线圈系相关的位置。具体安装位置应参照 MIT1532 阵列感应测井仪的专用操作手册或制造手册进行确认。 |  |  | 18.555
38604 | 2025-09-08 11:41 | MIT1531阵列感应合成库安装到哪里？ | 0 | MIT1531阵列感应测井仪的线圈系装配过程中，屏蔽线的安装位置是在芯轴上的过线槽中。具体步骤是按规定将麻花屏蔽线穿过仪器过线孔，依次安装在芯轴上的过线槽中，使用 3140 硅胶将其固定于芯棒上，并 24h 固化。 |  |  | 23.731
38604 | 2025-09-08 11:42 | MIT1530阵列感应合成库安装到哪里？ | 0 | MIT1530 阵列感应合成库的安装位置并未在提供的参考信息中提及。因此，无法根据现有资料确定其具体的安装位置。 |  |  | 15.14
38604 | 2025-09-08 11:42 | 仪器稳定性对阵列感应测井曲线重复性有什么影响？ | 0 | 仪器稳定性差会影响阵列感应测井曲线的重复性。敲击和转动是检查阵列感应仪器稳定性的常用手段，也是评估仪器稳定性的重要依据。MIT5530仪器的稳定性试验要求仪器在敲击和转动时基值变化小于5 mS/m。大部分稳定性问题与抗干扰能力差有关，属于小信号干扰问题。干扰源和传播路径具有多方面性，定位较为困难，通常与仪器各短节的连接、接地、虚焊、器件性能下降或制作工艺隐患等因素有关。 |  |  | 12.846
38604 | 2025-09-08 11:42 | MIT1530 单边阵列感应仪器供电电流不跳变，与发射电路有关系吗？ | 0 | MIT1530 单边阵列感应仪器供电电流不跳变，与发射电路有关系。发射电路正常情况下，仪器供电电流会突然变大几十毫安。如果发射命令下达后，电流未跳变，说明发射电路没有工作。 |  |  | 10.477
38604 | 2025-09-08 11:43 | MIT1530阵列感应仪器刻度对温度有要求吗？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器刻度对温度有要求，具体为：刻度环境温度应高于出厂前温度图版的起始温度。否则，刻度参数会影响测井资料的效果与质量。 |  |  | 10.085
51208 | 2025-09-08 11:43 | MIT1530阵列感应仪器早期产品的线圈系在现场故障率高，返修时需要注意什么？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器早期产品的线圈系在现场故障率高，返修时需要注意升级陶瓷线圈。后期陶瓷线圈在工艺上做了优化，有效解决了线圈在高振动环境下稳定性的问题。 |  |  | 10.052
51208 | 2025-09-08 11:43 | MIT系列仪器在地层探测特性方面一样吗？ | 0 | MIT5530、MIT6532、MIT1530、MIT1531虽然原始曲线数量和信号定义不一样，但输出15条三种分辨率、5种探测深度的特性是一样的。MIT6531除了测量以上地层信息外，还要测量地层水平和垂直电阻率信息。 |  |  | 10.786
51208 | 2025-09-08 11:43 | MIT1530阵列感应仪器接收线圈现场故障排查流程是什么？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器接收线圈现场故障排查流程如下： 1. 一般情况下，在前放板输入端把17芯接插件断开，这样测量线圈阻值比较准确，如果阻值异常，可以判断是线圈系问题。 2. 如果两个绕组中一组阻值为零，先在三层管上端检查线圈系上接头三层管屏蔽皮与信号线短路，如发现异常进行修复。 3. 如果上接头承压密封塞上端未发现异常，需要拆卸线圈系，按照线圈系阻值参数表排查。一般情况下，现场不具备维修条件，建议申请返厂维修。 |  |  | 14.556
51208 | 2025-09-08 11:43 | MIT1530线圈阻值表，有吗？ | 0 | 根据提供的参考信息，关于 MIT1530 线圈阻值表，相关的信息如下： 1. 在《MIT1531制造手册 （AP-010 ）_线圈系制作.docx》中提到，线圈系电阻检测要求 17 芯插针的多个对位阻值与参考值的误差≤15%。检测结果记录在表 1 中。 2. 在《维修评估报告(WX-0423-MIT1530 81#）.pdf》中提到，MIT1530 线圈组件的更换情况，但未提供具体的阻值表。 因此，MIT1530 线圈阻值表未在提供的参考信息中明确给出，但可参考 MIT1531 的线圈系电阻检测要求，即 17 芯插针的多个对位阻值与参考值的误差≤15%。具体的检测结果应记录在相应的检验报告中。 |  |  | 24.36
51208 | 2025-09-08 11:44 | MIT1530单边阵列感应仪器仪器指标是什么？ | 0 | MIT1530单边阵列感应测井仪的主要技术指标包括以下内容： - 仪器采用电磁感应测井原理，发射线圈发射3种频率的混频信号。 - 配备8组接收线圈，可接收来自地层的二次感应信号。 - 在井下完成8组线圈3种频率信号的实部和虚部信号提取，共得到24条实部和24条虚部电导率曲线。 - 在地面通过软件合成聚焦处理，可生成3种纵向分辨率、5种径向探测深度的电阻率曲线。 - 通过多个接收线圈的测量信息，可获取地层径向和纵向不同范围的地层电阻率信息及井眼信息。 - 经过井眼环境影响校正和数据处理，可得到反映地层径向视电阻率、地层流体性质的二维成像图。 - 用于分析薄层和层内非均质性，描述泥浆侵入特征，判断油水层。 - 仪器由电子仪(1.46m)和线圈系(3.50m，含压力平衡)两部分组成。 - 采用电子仪与线圈系一体化设计，电源、发射、采集与处理电路均置于电子仪内。 - MIT1530增加了自然电位测量功能。 以上信息来源于已开发的阵列感应测井仪型号MIT5530、MIT6532和MIT1530的主要技术指标描述。 |  |  | 31.086
51208 | 2025-09-08 11:44 | MIT1530单边阵列感应仪器线圈系检测方法怎么做？ | 0 | MIT1530单边阵列感应仪器线圈系检测方法是通过刻度后的K值对比来检查线圈的好坏。一般情况下，实部K值与标称值的误差应小于30%。 |  |  | 9.891
51208 | 2025-09-08 11:44 | MIT1530阵列感应仪器测量地层什么信息？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器测量地层的电导率信息。该仪器采用具有多个间距的8个简单的三线圈阵列基本结构，这些线圈阵列特性通过软件合成聚焦等处理，可以得到具有多种纵向分辨率和多种径向探测深度的探测特性。 |  |  | 10.546
51208 | 2025-09-08 11:45 | 一般情况下，MI1530阵列感应仪器同一阵列高中低三种频率对应的刻度模理论上是什么关系？ | 0 | 一般情况下，MI1530阵列感应仪器同一阵列高中低三种频率对应的刻度模理论上是4倍关系。这个特性由三电平发射信号特点决定的。 |  |  | 9.786
51208 | 2025-09-08 11:45 | MIT1530阵列感应仪器电子仪温度TEMPE读数异常，怎么检查TEMPE故障？ | 0 | ```md ## 故障现象 - MIT1530阵列感应仪器电子仪温度TEMPE读数异常 ## 解决方案 ### 故障原因 - 采集板 ### 解决措施 - 电子仪温度 TMPE 异常，说明采集板-温度功能模块异常。 ``` |  |  | 10.928
51208 | 2025-09-08 11:45 | MIT1530阵列感应仪器电子仪温度TEMPE读数异常、与之相关仪器通讯、电源等其它要因正常情况下，怎么办？ | 0 | ## 故障现象 - 仪器通讯、电源等其它要因正常情况下电子仪温度 TEMPE 读数异常 ## 解决方案 故障原因：采集板。 解决措施：电子仪温度 TEMPE 异常，说明采集板-温度功能模块异常。 |  |  | 10.497
51208 | 2025-09-08 11:45 | CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，在确定遥传短节正常时，地面电流明显大于250MA,，怎么办？ | 0 | 当CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，在确定遥传短节正常时，地面电流明显大于250mA，建议按以下步骤进行处理： 1. 重点检查遥传短节与阵列感应仪器之间的软连接线1芯与4芯及它们与其它线之间的绝缘情况。如果出现绝缘下降情况，应更换或修复31芯软连接线。 2. 如果上述检查正常，检查MIT5530阵列感应电子仪。去掉电子仪外壳，通电检查电源板各电源情况，初步定位电子仪是否存在问题。 3. 如果发射相关电源异常，检查发射短节。更换正常发射短节后，如电流恢复正常，则说明原发射短节异常。 4. 如果前放检查发现前放短节相关电源异常，更换正常电路板进行逐一验证。如更换后恢复正常，说明被替换的电路板异常。 |  |  | 17.242
51208 | 2025-09-08 11:45 | CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，地面电流明显大于250MA,，怎么办？ | 0 | 当CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，在确定遥传短节正常时，地面电流明显大于250mA时，可按照以下步骤排查和处理： 1. 重点检查遥传短节与阵列感应仪器之间的软连接线1芯与4芯及它们与其它线之间的绝缘情况。如果出现绝缘下降情况，更换或修复31芯软连接线。 2. 如果第一步未发现问题，检查MIT5530阵列感应电子仪。去掉电子仪外壳，通电检查电源板各电源情况，初步定位电子仪是否存在问题。 3. 如果发现发射相关电源异常，检查发射短节。更换正常发射短节后，如电流恢复正常，则说明发射短节异常。 4. 如果上述步骤仍未解决问题，检查前放短节相关电源是否异常。更换正常电路板进行逐一验证。如果更换后电流恢复正常，则被替换的电路板存在异常。 |  |  | 17.412
51208 | 2025-09-08 11:46 | MIT1530 阵列感应仪器测井时主要包含哪些活动或过程？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器测井时的主要活动或过程包括： 1. 井口吊零 2. 测井仪器下放 3. 测井重复性测量 4. 主测（测井上提） 5. 资料质量监控 6. 测井安全监控（如电缆张力） 此外，有时还需进行不同厂家同类仪器对标试验或同类仪器一致性对比工作。这里不包括遇阻遇卡处理等异常情况下的活动。 |  |  | 13.183
51208 | 2025-09-08 11:46 | MIT1530 阵列感应仪器检测软件界面包含哪些信息？ | 0 | MIT1530 阵列感应测井资料处理软件以 LEAD 处理软件为平台，在 LEAD 软件的成像测井处理中包含了“MIT阵列感应处理”模块。软件界面包含以下信息： 1. **LEAD 集成处理环境**：在 LEAD 测井综合应用平台集成环境中，可以通过点击“MIT阵列感应处理”图标启动软件。 2. **MIT阵列感应处理软件界面**： - **格式转换功能**：通过数据解编模块实现文件格式转换，例如从 ACME 软件平台记录的“Ldf”文件转换为 LEAD 平台处理所需的“GDS”文件。 - **预处理功能**：对采集的原始数据进行数据单位和采样间隔转换。例如，将 ACME 平台的 0.05 米采样间隔转换为 LEAD 平台所需的 0.075 米采样间隔，同时将测量信号单位由 mS/m 转换为 S/m。 3. **数据解编模块界面**：用于加载待解编数据，识别成功后点击“运行”完成格式转换。 4. **预处理对话框**：用于设置输入数据和输出数据，输入数据为 MIT1530 阵列感应测量原始数据，输出数据为经过预处理后的数据，其名称为输入曲线名称尾部添加“_DC”。 5. **原始曲线命名规范**：输入 LEAD 平台进行处理的 MIT 阵列感应原始曲线必须满足特定的曲线命名规范，以确保数据的识别和处理。 以上信息构成了 MIT1530 阵列感应仪器检测软件界面的主要内容。 |  |  | 34.201
51208 | 2025-09-08 11:46 | MIT1530 阵列感应仪器测井曲线包含哪些测量信息？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器测井资料一般包括 RAW 格式原始曲线和 LDF 格式测井曲线。RAW 格式是仪器上传的原始数据，包含仪器上传的全部信息，这些信息直接反映仪器的测量状态好坏。LDF 格式测井曲线是经过工程转换后的数据，反映各个阵列不同频率的地层的电导率大小。合成曲线是在原始电导率曲线基础上通过软件聚焦、分辨率处理后的电阻率曲线。其资料质量好坏除了与 RAW 格式原始数据有关，还与刻度参与、井眼校正、趋附校正、合成处理参数选择等都有关系。 |  |  | 14.111
51208 | 2025-09-08 11:47 | MIT1530 阵列感应仪器刻度为什么要用刻度盘？ | 0 | 阵列感应刻度主要将测量信号转换成工程值，即电导率信号。一般分为主刻度、主效验和半空间刻度。主刻度求取各阵列不同频率的刻度K值和背景值，主效验检查仪器测量线性长度，半空间刻度用来消除大地对线圈系的影响。 |  |  | 11.423
51208 | 2025-09-08 11:47 | MIT1530 阵列感应仪器采集板电路功能有哪些？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器采集板电路功能包括：实现八个A/D采集信道的控制、PGA控制、MUX模拟开关的选通、信号道数据的叠加，并将处理结果送给DSP。 |  |  | 9.895
51208 | 2025-09-08 11:47 | MIT1530 阵列感应仪器在系统加电时电流很大，可能是什么原因？ | 0 | MIT1530阵列感应仪器在系统加电时电流很大，可能与以下因素有关： 1. ACDC电源模块； 2. DCDC模块； 3. 高压滤波板； 4. 发射滤波板； 5. 发射驱动板； 6. 发射线圈。 如果电流偏大，涉及因素较多，一般需要在通电状态下检查各路电源，结合信号状态字情况综合判断，是否有器件损坏引起。 |  |  | 13.486
51208 | 2025-09-08 11:47 | MIT1530 阵列感应仪器在系统加电时无电流，可能是什么原因？ | 0 | MIT1530 阵列感应测井仪在系统加电时无电流，可能的原因包括以下几点： 1. **电源模块故障** 电源模块负责为整个仪器提供工作电压，若电源模块损坏或输出异常，将导致系统无法正常供电，从而无电流。 2. **发射电路未启动** 根据仪器工作原理，数据采集处理电路首先产生三电平控制信号提供给发射电路，启动发射控制电路。若三电平控制信号未正确生成或发射电路未被激活，将导致发射线圈无电流输出。 3. **电流取样变压器或取样电阻异常** 发射线圈电流通过耦合变压器取样后，再通过取样电阻转化为电压信号。若变压器或取样电阻损坏，将导致无法检测到发射电流，从而表现为无电流。 4. **驱动电路故障** 发射信号需要通过驱动电路进行放大和驱动后，才能由发射线圈发射。若驱动电路损坏或工作异常，将导致发射信号无法正常输出，从而无电流。 5. **线圈系连接异常** 线圈系包括一个发射线圈和八组接收线圈，若发射线圈与电子线路之间的连接存在问题，如断线或接触不良，也会导致无电流。 6. **主控板故障** 主控板负责数据转化、检波、计算以及信号打包。若主控板未正常工作，可能无法正确启动发射控制电路，从而导致系统无电流。 以上原因需要逐一排查，建议优先检查电源模块和发射电路的工作状态，再依次检查驱动电路、取样变压器、取样电阻以及线圈系连接情况。 |  |  | 28.828
51208 | 2025-09-08 11:48 | MIT1530 阵列感应仪器通讯问题怎么排查？ | 0 | ## 故障现象 - MIT1530 阵列感应仪器通讯问题 ## 解决方案 1. 检查仪器或电子仪通讯是否正常，属于 MIT1530 仪器电路不正常排查范畴。 2. 检查通讯接口连接是否牢固，排除接触不良或插针松动问题。 3. 检查通讯线路是否完好，是否存在短路或断路现象。 4. 检查通讯参数设置是否正确，包括波特率、数据位、停止位等。 5. 如通讯问题无法现场解决，需返厂进行更深入的电路板检查与维修。 |  |  | 14.152
23376 | 2025-09-08 11:48 | MIT1530 阵列感应仪器刻度操作有几大步骤？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器刻度操作一般分为三大步骤： 1. **主刻度**：求取各阵列不同频率的刻度K值和背景值； 2. **主效验**：检查仪器测量线性长度； 3. **半空间刻度**：用来消除大地对线圈系的影响。 | N/A | N/A | 11.677
23376 | 2025-09-08 11:48 | MIT1530 阵列感应仪器为什么需要进行刻度工作？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器需要进行刻度工作，主要是将测量信号转换成工程值，即电导率信号。刻度工作一般包括主刻度、主效验和半空间刻度。主刻度用于求取各阵列不同频率的刻度K值和背景值；主效验用于检查仪器测量线性长度；半空间刻度则用来消除大地对线圈系的影响。 | N/A | N/A | 11.837
23376 | 2025-09-08 11:48 | MIT1530 阵列感应仪器电路有什么功能？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器的发射电路包含高压滤波板、驱动板、发射滤波电路和电流取样电路（又称温度刻度板）四部分电路。 | N/A | N/A | 9.681
23376 | 2025-09-08 11:49 | MIT1530 阵列感应仪器线圈系特点？ | 0 | MIT1530 阵列感应仪器线圈系的特点如下： - 发射线圈在线圈系上端，接收线圈在下端排布； - 包含一组发射线圈和八组接收线圈； - 其中72接收阵列离发射线圈间距最长； - 每一组接收线圈又分为屏蔽线圈和主线圈； - 接收线圈信号使用麻花线经过发射线圈内部上传至前电路板。 | N/A | N/A | 12.687